## Slide 1
8 Novembre 2014
«Le nuove competenze infermieristiche tra realtà e futuro:
Impianto ed utilizzo dei PICC dalla teoria alla pratica»
Relatore: Sara Steffanuto

## Slide 2: Presentazione PICC

## Slide 3: Classificazione degli accessi venosi
A breve termine
  Accessi periferici (Ago Cannula - Midline)
  Accessi centrali non tunnellizzati in PUR
A medio/lungo termine
  Sistemi venosi centrali non tunnel. (Honh)
  Sistemi venosi centrali tunnel. (Groshong)
  Sistemi venosi centrali tot. impiant. (Port)
  Sistemi venosi centrali ins. periferico (Picc)

## Slide 4: Caratteristiche degli accessi a medio-lungo termine…
Materiali ‘nobili’
  Minore % infezione/ostruzione/trombosi
Versatilità di uso
  Uso sia intra- che extra-ospedaliero
  Uso continuo ma anche discontinuo
Grande variabilità strutturale
  Tunnellizzati, non tunnellizzati
Costo elevato
Utilizzabili per un tempo prolungato ed indefinito (anni)

## Slide 5: Caratteristiche degli accessi venosi a medio/lungo termine (...PICC...)
Utilizzati in situazioni cliniche che richiedono un accesso venoso stabile e affidabile (a) per periodi di tempo prolungati, (b) per uso discontinuo
Materiali di massima biocompatibilità e biostabilità (attualmente: cateteri in silicone o poliuretano di nuova generazione) che assicurano una performance clinica di lunga durata
Vasta scelta di presidi, a seconda della performance clinica richiesta
Costo sovrapponibile

## Slide 6: Cateteri PICC

## Slide 7
CATETERE PICC
Centrale introdotto per via periferica
- SI’ soluzioni ipertoniche
- SI’ farmaci vescicanti
Lunghezza 40 – 60 cm.
- Piccolo calibro (14G - 25G o 6Fr 2Fr)
- Morbido, flessibile, biocompatibile
- Silicone o poliuretano 3^ generazione
- Valvolato o non valvolato
- Monolume, Bilume, Trilume
- Power resistant 5ml/sec 300 PSI
A Medio/Lungo termine (1 – 12 mesi)
- SI’ utilizzo discontinuo
- SI’ utilizzo extraospedaliero
Peripherally Inserted Central Catheter

## Slide 8: Cateteri PICC
Da utilizzare per infusioni centrali previste per > 7 gg e <12 mesi
Catetere con lunghezza fra 40 e 60 cm
Costo medio alto
Silicone o PUR alifatici
Valvolati o non valvolati
Vari calibri
Rimuovere soltanto a fine uso o in caso di complicanza
Inserzione infermieristica

## Slide 9: PICC - vantaggi
Durata prolungata (< 12 mesi)
Accesso anche discontinuo
Possibilità di utilizzare anche NP con osmolarità > 800 mOsm/l
Basso rischio di CRBSI: 1/1000gg
Specifici vantaggi della inserzione ecoguidata:
  Possibilità di inserirli anche nel paziente ‘senza vene’
  Minime complicanze locali

## Slide 10: PICC - vantaggi
Durata prolungata (ma di solito < 3-4 mesi)
Accesso sia continuo che discontinuo, sia intraospedaliero che extraospedaliero
Possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di infusione (accesso centrale)
Basso rischio infezioni batteriemiche
  <1 infezione/1000gg cat
Specifici vantaggi della inserzione ecoguidata:
  Possibilità di inserirli anche nel paziente ‘senza vene’
  Minime complicanze locali

## Slide 11: PICC – rischio CRBSI
Basso rischio CRBSI:
  Lontananza da secrezioni nasali/orali/tracheali
  Bassa contaminazione della cute avambraccio
  Caratteristiche fisiche della cute avambraccio
  Medicazione stabile e pulita
Dati della letteratura:
    1 – 2 /1000 gg (Meta-analisi Maki 2006)
    0.8 /1000 gg (Moreau 2007)
    1.07 /1000 gg (Garnacho 2009, in ICU)
    0.4 /1000 gg (Studio prospettico UCSC 2006)
    0 /1000 gg (Harnage, 2006: ‘bundle’ specifico)
    Picco CRBSI a 20-22 gg

## Slide 12: PICC - svantaggi
Inserzione richiede addestramento specifico
Possibili complicanze locali (flebiti e tromboflebiti)
La gestione richiede ‘know how’ specifico

## Slide 13: Flussi dei PICC
Gravità
  3 Fr 50-75 ml/hr
  4 Fr 100-175 ml/hr
  5 Fr > 200 ml/hr
Pompa
  3 Fr 400-450 ml/hr
  4 Fr 500-750 ml/hr
  5 Fr > 750 ml/hr
GROSHONG PICC Gravità (4Fr) 540ml/hr
POWER PICC Gravità (5Fr) 1.185 ml/hr

## Slide 14: PICC: Possibilità d’uso
Soluzioni iperosmolari (NP)
Farmaci vescicanti/irritanti (PCT)
Terapie endovenose protratte (<12 mesi)
Sangue e emoderivati (> 4 Fr)
Ripetuti prelievi (> 4 Fr)
Utilizzo in terapia intensiva (Power = 5ml/sec)
Utilizzo con MdC (Power = 300psi)

## Slide 15: Vantaggi dei PICC vs. vie periferiche
Maggior comfort del paziente
Risparmio delle vene periferiche
Uso discontinuo
Accesso venoso stabile
Lunga durata (1-12 mesi)

## Slide 16: Vantaggi dei PICC vs. CVC
Abolizione rischi venipuntura centrale
Impianto infermieristico
Impianto “bed-side”
Minor rischio di sepsi sistemiche (Maki)
Costi più bassi (Total Assesment)

## Slide 17: Quali materiali?
SILICONE
POLIURETANI

## Slide 18: Silicone
Maggiore tendenza al kinking
Maggiore spessore della parete
    Biocompatibilità
    Biostabilità
    Bassa interattività con
    composti chimici
    Morbidezza
    (basso rischio trombosi)
    Poca interferenza con i farmaci
    Scarsa rugosità
    (minore adesione batterica)

## Slide 19: CAUTION !
Attenzione all’utilizzo di etere o solventi: possono danneggiare il silicone

## Slide 20: Una eccezione: il silicone dei cateteri Groshong
Non contiene solfato di bario
  Maggiore resistenza meccanica rispetto agli altri cateteri di silicone
  Maggior diametro interno
  E’ trasparente
  E’ comunque radio-opaco (striscia di tecnezio)
  E’ comunque sensibile ai solventi (etere, acetone, etc.)

## Slide 21: Lesioni del silicone
Pinch off
usura

## Slide 22: Poliuretani
stabili, morbidi, resistenti
……i policarbonati-uretani alifatici (3° gen.)
Carbothane
Corethane
Chronoflex
Tecothane (Bard Power Picc)
    Polieter-uretani
    Poliester-uretani
    Policarbonati-uretani

## Slide 23: Poliuretani
Costituiscono una CLASSE di materie plastiche, diverse tra loro
Rispetto al silicone: materiale più rigido e resistente e quindi con diametro interno maggiore
Evoluzione tecnologica nel tempo: da poliuretani a basso costo (di prima generazione, PUR aromatici) fino ai poliuretani alifatici, più costosi, che ‘mimano’ il silicone

## Slide 24: Svantaggi dei poliuretani
Minore stabilità strutturale
a sostanze chimiche(farmaci)
Sensibilità nei confronti
di alcool e acetone
(disinfettanti)

## Slide 25: Problema emergente
Rischio di rottura dei cateteri in silicone e in poliuretano sottoposti ad alte pressioni durante esami radiologici con mezzo di contrasto (TC e MR)

## Slide 26: Power Injectors
Pressioni fino a 300 psi
  Silicone: max 50-60 psi
  Poliuretani: max 100 psi

## Slide 27: Quando utilizzare un dispositivo Power Injection
I dispositivi power injection sono indicati nei pazienti che:
Eseguono diverse stadiazioni tac durante il percorso terapeutico
Devono eseguire protocolli terapeutici ad alti flussi

## Slide 28: Cateteri resistenti ad alte pressioni
Es.: Power PICC
  PUR ultra-resistente
  Connessioni speciali

## Slide 30: Calibro del catetere
Variabile secondo la necessità clinica
Nei cateteri a breve termine, il calibro si esprime di solito in ‘gauge’ (1/cm q) – riferito al diametro interno
Nei cateteri a medio-lungo termine, il calibro si esprime preferibilmente in ‘French’ (1 mm = 3 Fr) – riferito al diametro esterno
Ricordare:
  1 mm = 3 Fr = ca. 19 G
  2 mm = 6 Fr = ca. 15 G
  3 mm = 9 Fr = ca. 11.5 G

## Slide 31: CAUTION
Utilizzare il catetere più piccolo possibile, purchè sufficiente agli scopi previsti
  Es.: in età neonatale/pediatrica
  Es.: per infusioni di portata limitata

## Slide 32
A punta aperta

## Slide 33
Con valvola distale

## Slide 34
Con valvola prossimale

## Slide 35
Doppio lume

## Slide 36: Cateteri a lume multiplo

## Slide 37: Cateteri a lume multiplo: diametri interni

## Slide 38: Cateteri a lume multiplo
Consentono di somministrare contemporaneamente due tipi di infusione, e quindi sono più versatili…
Diametro maggiore
Più lumi ci sono più il lume sarà di diametro minore

## Slide 39: Cateteri a lumi multipli

## Slide 40: Nuovi materiali
Cateteri ‘trattati’
  Es. per acquisire proprietà antibatteriche
    ‘coating’ con farmaci
      Antibiotici
      Antisettici
      Sulfamidici
      Antimicotici
    Rilascio di ioni (Ag)
    Proprietà fisiche speciali (cariche +)

## Slide 41: Cateteri ‘medicati’

## Slide 42: Cateteri ‘medicati’
Cateteri ricoperti (‘coated’) di antisettici o antibiotici, sulla superficie esterna e/o interna
Cateteri a lento rilascio di ioni antisettici, incorporati nel materiale stesso del CVC (poliuretani trattati)

## Slide 43: Cateteri ‘coated’
Cateteri impregnati/ricoperti di antisettici o antibiotici:
  ‘Coating’ con antibiotici (minociclina + rifampicina) (Cook)
  ‘Coating’ con antisettici (clorexidina + sulfadiazina) (Arrow)

## Slide 44: Cateteri ‘coated’
Cateteri impregnati/ricoperti di antisettici o antibiotici:
  ‘Coating’ con antibiotici (minociclina + rifampicina) (Cook)
  ‘Coating’ con antisettici (clorexidina + sulfadiazina) (Arrow)

## Slide 45: Cateteri ‘coated’

## Slide 46: Cateteri ‘coated’
  Tecnologia applicata soltanto CVC a breve termine
  Il coating riguarda attualmente solo la superficie esterna: protezione dalle contaminazioni provenienti dalla cute (‘skin’), non dai raccordi (‘hub’)
  Alto costo: necessità di dimostrare la costo-efficacia
  Timori di allergie e di induzione di resistenze batteriche
  Effetto antibatterico transitorio (una settimana?)

## Slide 47: Ioni argento
Caratteristiche:
  Attività battericida e fungicida (nota da secoli)
  Bassa tossicità
  Non rischio di allergie
  Non rischio di resistenze batteriche
  Facile incorporazione nei PUR, con varie tecnologie

## Slide 48: Conclusioni
……E QUINDI?
E’ semplice scegliere il picc giusto ?

## Slide 49: Il problema
Conoscere i presidii disponibili
Conoscere le indicazioni
Conoscere le precauzioni da utilizzare
  Durante l’impianto
  Durante la gestione

## Slide 50: ..ed è un problema di evoluzione culturale specifica…
1) … dei committenti (oncologi – radioterapisti - internisti):
  - conoscere i presidii disponibili e le loro indicazioni
  - saper ragionare in termini di costo-efficacia
2) …di chi impianta (anestesisti – chirurghi – radiologi- infermieri):
- conoscere i presidii e i materiali
- capire la specificità dell’impianto a medio/lungo termine
3) …di chi utilizza (infermieri)
- prendere coscienza della loro nuova professionalità
- diffondere la cultura del ‘risparmio del patrimonio venoso’

## Slide 51: Grazie per la cortese attenzione